## TPI
TPI - TABELA DE PONTOS DAS INSTALAÇÕES
LOCAIS COM PAINÉIS OU ESTATIVAS | [5 empty] | INSTALAÇÕES
[6 empty] | ELÉTRICO / LUMINOTÉCNICO |  |  |  |  | DADOS |  |  | GASES
PAVIMENTO | SETOR | LOCAL DE INSTALAÇÃO | ESTRUTURA | QUANT. ESTRUT. | CÓDIGO | Tomadas 220 V | Num. Circuitos | Luminária Direta Painel | Luminária Indireta Painel | Interruptor Luz Teto | Ponto TI | Ponto Monitor | Chamada Enferm. | Ar Med | Vac | O2 | N2O | CO2 | N2 | N3
TÉRREO | PRONTO ATENDIMENTO E EMERGÊNCIA | Medicação/Inalação | Painel Modular Horizontal (régua) | 24 | PMH-9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TÉRREO | PRONTO ATENDIMENTO E EMERGÊNCIA | Observação | Painel Modular Horizontal (régua) | 10 | PMH-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TÉRREO | PRONTO ATENDIMENTO E EMERGÊNCIA | Isolamento Observação | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TÉRREO | PRONTO ATENDIMENTO E EMERGÊNCIA | Sala de Procedimentos | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
TÉRREO | PRONTO ATENDIMENTO E EMERGÊNCIA | Sala de Emergência | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
TÉRREO | CENTRO DE IMAGEM | Sala de Exame de Tomografia 02 | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TÉRREO | CENTRO DE IMAGEM | Sala de Exame de Tomografia 01 | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TÉRREO | CENTRO DE IMAGEM | RPA | Painel Modular Horizontal (régua) | 4 | PMH-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TÉRREO | CENTRO DE IMAGEM | Sala de Exame de Mamografia | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TÉRREO | CENTRO DE IMAGEM | Sala de Exame de Raios X - 01 | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TÉRREO | CENTRO DE IMAGEM | Sala de Exame de Raios X - 02 (Telecomandado) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | QUIMIOTERAPIA | Boxes de Quimioterapia (lateral do leito) | Painel Modular Horizontal (régua) | 15 | PMH-10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | QUIMIOTERAPIA | Sala de Emergência | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | HOSPITAL DIA | Salas de Exame de Colonoscopia 01 | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | HOSPITAL DIA | Salas de Exame de Colonoscopia 02 | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | HOSPITAL DIA | Sala Cirúrgica 01 (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | HOSPITAL DIA | Sala Cirúrgica 01 (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | HOSPITAL DIA | Sala Cirúrgica 02 (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | HOSPITAL DIA | Sala Cirúrgica 02 (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | HOSPITAL DIA | RPA | Painel Modular Horizontal (régua) | 16 | PMH-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | HOSPITAL DIA | Salas de Exame de Endoscopia 01 | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | HOSPITAL DIA | Salas de Exame de Endoscopia 02 | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | HOSPITAL DIA | Salas de Exame de Endoscopia 03 | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO | HOSPITAL DIA | Salas de Exame de Endoscopia 04 | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 07 - Média (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 07 - Média (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 08 - Média (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 08 - Média (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 09 - Média (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 09 - Média (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 10 - Média (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 10 - Média (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 11 - Média (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 11 - Média (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica Híbrida Hemodinâmica (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica Híbrida Hemodinâmica (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica Robótica (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica Robótica (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 01 - Grande (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 01 - Grande (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 02 - Grande (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 02 - Grande (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 03 - Grande (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 03 - Grande (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 04 - Grande (parede lateral) | Painel Modular Horizontal (régua) | 2 | PMH-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala Cirúrgica 04 - Grande (parede fundo) | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
SEGUNDO PAVIMENTO | CENTRO CIRÚRGICO | RPA | Painel Modular Horizontal (régua) | 20 | PMH-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TERCEIRO PAVIMENTO | DIÁLISE | Boxes de Hemodiálise | Painel Modular Horizontal (régua) | 4 | PMH-10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
QUARTO PAVIMENTO | UTI A - ADULTO | Boxes de UTI | Estativa Tipo Coluna com Braço Auxiliar | 9 | EST-8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
QUARTO PAVIMENTO | UTI A - ADULTO | Isolamento UTI | Estativa Tipo Coluna com Braço Auxiliar | 1 | EST-8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
QUARTO PAVIMENTO | UTI B - ADULTO | Boxes de UTI | Estativa Tipo Coluna com Braço Auxiliar | 9 | EST-8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
QUARTO PAVIMENTO | UTI B - ADULTO | Isolamento UTI | Estativa Tipo Coluna com Braço Auxiliar | 1 | EST-8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
QUINTO PAVIMENTO | INTERNAÇÃO 01 - A | Apartamento Duplo | Painel Modular Horizontal (régua) | 22 | PMH-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
QUINTO PAVIMENTO | INTERNAÇÃO 01 - A | Apartamento Individual Obeso | Painel Modular Horizontal (régua) | 4 | PMH-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
QUINTO PAVIMENTO | INTERNAÇÃO 01 - A | Apartamento Isolamento | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
QUINTO PAVIMENTO | INTERNAÇÃO 02 - B | Apartamento Duplo | Painel Modular Horizontal (régua) | 30 | PMH-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
QUINTO PAVIMENTO | INTERNAÇÃO 02 - B | Apartamento Isolamento | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SEXTO PAVIMENTO | INTERNAÇÃO 03 - A | Apartamento Duplo | Painel Modular Horizontal (régua) | 30 | PMH-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SEXTO PAVIMENTO | INTERNAÇÃO 03 - A | Apartamento Isolamento | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SEXTO PAVIMENTO | INTERNAÇÃO 04 - B | Apartamento Duplo | Painel Modular Horizontal (régua) | 30 | PMH-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SEXTO PAVIMENTO | INTERNAÇÃO 04 - B | Apartamento Isolamento | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SÉTIMO PAVIMENTO | INTERNAÇÃO 05 - A | Apartamento Duplo | Painel Modular Horizontal (régua) | 30 | PMH-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SÉTIMO PAVIMENTO | INTERNAÇÃO 05 - A | Apartamento Isolamento | Painel Modular Horizontal (régua) | 1 | PMH-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Notas:
1. O comprimento dos painéis varia de acordo com fornecedores e configurações dos painéis. Considere comprimento mínimo de 0,80 metros.
2. Os circuitos elétricos disponibilizados deverão ser conectados nos bornes dos painéis pela equipe de elétrica da obra.
3. Os pontos de dados devem possuir sobra mínima de 2,00 metros e 5,00 metros para instalação segura em painéis e estativas, respectivamente. A crimpagem no painel deve ser feita pela equipe de TI da obra.
CLIENTE:
UNIMED MACEIÓ
REVISÃO:
R09
PROJETO:
IMPLANTAÇÃO NOVO HOSPITAL
DATA:
05/05/2026